Триммер для гипса MTplus

№ 1803-0000 / № 1803-4000

- Введение

Мы рады, что Вы решили приобрести MТplus. Данный триммер предлагает новый стандарт в отношении функциональности, мощности, надежности и обработки.

Учтите, пожалуйста, следующие важные моменты.

- Область применения

MТplus – прибор для шлифовки гипсовых моделей в зуботехнических лабораториях. Он может использоваться как в качестве мокрого, так и в качестве сухого триммера.

  - Условия окружающей среды (согласно DIN EN 61010)

Прибор можно эксплуатировать только в следующих условиях:

- во внутренних помещениях,

- на высоте до 2000 м над уровнем моря,

- при температуре окружающей среды 5-40(С (41-104(F(,

- при максимальной относительной влажности 80% при 31(С (87,8(F(, при линейном уменьшении до 50% относительной влажности при 40(С (104(F(,

- при питании от электросети, если колебания напряжения составляют не более 10% от номинального значения.

- При степени загрязнения 2.

- Указания по безопасности

Выполняйте предписания профсоюза по предотвращению несчастных случаев и следующие указания по безопасности при работе с триммером:

- Ни в коем случае не касаться  диска подключенного к сети триммера. Опасность травм при неожиданном пуске прибора!

- Не работать с непокрытыми длинными волосами или в широкой одежде. Опасность  травм из-за втягивания и наматывания.

- Прибор предназначен только для обработки гипсовых моделей.

- Не открывать фронтальную крышку при работающем моторе. Отключение мотора не приводит к немедленной остановке шлифовального диска.

- Фронтальную крышку открывать только при полной остановке диска.

- При обработке пользоваться защитными очками.

- Не прикасаться к работающему диску триммера.

- Не следует работать без установленного и зафиксированного («щелк») столика для шлифовки. Существует серьезная опасность травм из-за втягивания мелких деталей и пальцев в аппарат.

- Столик триммера снимать только при стоящем диске и открытой фронтальной крышке.

Дополнительно при сухой обработке:

- Вытяжка должна соответствовать образующейся пыли (по необходимости связаться с профсоюзом).

- При работе может возникнуть высокий уровень шума >>> пользоваться защитными средствами.

3.1 Исключение ответственности

Renfert GmbH не принимает претензии по возмещению ущерба и оказанию гарантийных услуг в следующих случаях:

- прибор использовался в иных целях, нежели описанных в инструкции.

- прибор подвергался каким-либо изменениям – кроме описанных в инструкции.

- Прибор подвергался ремонту неавторизованными службами или с использованием запчастей других фирм, а не оригинальных деталей Renfert.

- прибор эксплуатируется и далее, несмотря на видимые дефекты.

- Ввод в эксплуатацию / обслуживание

Проверьте прежде всего,  соответствует ли сетевое напряжение указанному напряжению на фирменной табличке триммера.

Перед вводом в эксплуатацию следует определиться с видом эксплуатации – в качестве мокрого триммера (далее п. 4.1. и 4.2) или в качестве сухого триммера (далее п. 4.1 и 4.3).

  - Монтаж диска триммера

Монтаж диска триммера см. в инструкции к диску или п.5.1 данной инструкции.

Использование  дисков:

- Klettfix – для мокрой обработки

- Marathon – для мокрой или сухой обработки

- Infinity для мокрой обработки

  - Мокрая обработка

- Установка возле подключения воды / стока воды (рекомендуется установка для улавливания гипса) (снимок 1).

- Подключение шланга для спуска воды к триммеру (снимок 2а).

Повернуть шланг для спуска отработанной воды на соединительных штуцерах против часовой стрелки и закрепить хомутом (снимок 2b)!

- Разместить шланг триммера / спуск воды (снимок 3a / 3 b).

- Подключение шланга для воды / триммер (снимок 4а/b).  Учесть необходимое давление воды (см.п.8 / технические характеристики) !

- Подключение шланга для воды / шланг подачи воды с краном (снимок 5).

- Открыть воду (снимок 6а). Проверить на герметичность (снимок 6 b).

- Подключить сетевой кабель к розетке (снимок 7).

- Включить MТplus.  (снимок 8).

- Отрегулировать количество воды (снимок 9).

Примечание: прибор поставляется закрытым для притока воды.

MТplus  готов теперь к эксплуатации в качестве мокрого триммера.

Общие указания для мокрой обработки:

- Важно в особенности для алмазных дисков  наличие достаточного количества воды.

Если диск перегревается, это приводит к его повреждению.

- Кран подачи воды при длительных перерывах в работе и на ночь следует отключать.

  - Сухая обработка

1а.  Подключить триммер / внешняя вытяжка (снимок 10 – в качестве примера изображены шланг и муфта Renfert).

Внимание:

Приборы 120 V, используемые в комбинации с пылесосом Vortex-compаct, должны подключаться к электросети раздельно,  чтобы избежать перегрузки пылесоса и сети 120 V ( не использовать стартовую автоматику !). При использовании предохранителей для сети только 15А, требуется подключение триммера и пылесоса к двум электрическим цепям с отдельными предохранителями.

Рекомендация:

Renfert Vortex compact 2L, 230 V  No. 2924-3000

Renfert Vortex compact 2L, 120 V No. 2924-4000

Renfert Vortex compact EC 2L, 230 V

No. 2928-0000

>>> с тканевым фильтром		No. 92924-0005

1b. Подключение триммера к центральной вытяжке (снимок 10 – в качестве примера изображены шланг и муфта Renfert).

Рекомендация относительно принадлежностей:

- шланг 3 м вкл. эластичную муфту № 92923-0001

- только эластичная муфта диаметром 36 мм № 92923-0010

2. Открыть фронтальную крышку (снимок 11).

3. Удалить трубку распылителя (снимок 12).

4. Закрыть заглушкой (вдавить ее полностью) >>> комплект мелких деталей (снимок 13).

- Закрыть фронтальную крышку (снимок 11).

6a.  В случае вытяжки со стартовой автоматикой:

- подключить сетевой кабель триммера  к вытяжке (снимок 14).

- Настроить вытяжку на автоматику (снимок 15).

6b. В случае вытяжки без стартовой автоматики:

- подключить сетевой кабель триммера к розетке (снимок 7).

- Включить МTplus, (снимок 8), вытяжку включить в длительный режим работы.

MТplus  готов теперь к эксплуатации в качестве сухого триммера.

4.4. Переход с мокрой обработки на сухую

- Прибор отключить от сети (снимок 7).

- Закрыть подачу воды (снимок 6а).

- Удалить шланг для воды (снимок 4а/4b).

- Удалить шланг для спуска воды (снимок 2).

- Прибор по необходимости удалить из сырой зоны и хорошо просушить.

Совершенно необходимо остатки воды продуть сжатым воздухом!

- Демонтаж диска триммера (см. п. 5.1. шаги 4-7)

- Прочистить сначала влажной, затем сухой салфеткой область за несущим фланцем (снимок 25а) и дополнительно продуть сжатым воздухом (снимок 25b).

- После этого действовать как в п. 4.3.

Для сухой обработки использовать диски с частичным алмазным покрытием.

Рекомендация:

Диск Renfert Marathon  диаметром 234 мм № 1803-2000.

4.5. Переход с сухой обработки на мокрую

- Отключить прибор от сети (снимок 7 или 14).

- Удалить отсасывающий шланг (снимок 10).

- Демонтировать диск (см. п.5.1. шаги 4-7).

- Тщательно почистить фронтальную крышку и корпус внутри с пылесосом и щеткой (снимок 26).

- Удалить заглушку. Если это трудно, можно использовать ключ с внутренним шестигранником (снимок 16).

- Смонтировать диск (см. инструкцию к диску).

- Установить трубку разбрызгивателя (снимок 12).

- После это действовать как в п. 4.2.

4.6. Указания по использованию для мокрой или сухой обработки

- Если МTplus  оборудован для мокрой обработки, его нельзя использовать для сухой.

- Если МTplus  оборудован для сухой обработки, его нельзя использовать для мокрой.

- При несоблюдении данных условий имеется опасность того, что остатки гипса засохнут вместе с водой и образуют твердую корку.  Это может привести к дисбалансу в частности задней стенки диска.

4.7. Регулировка угла шлифовки (89-99()

- Ослабить гайку с накаткой (снимок 17).

2а. Грубая настройка столика триммера с помощью регулировочного винта (снимок 18).

Если винт повернут максимально вверх, угол между столиком триммера и диском 89(. Если винт повернут максимально вниз, угол составляет 99(.

2b. Грубая настройка столика на 90( с помощью установочного винта (снимок 18). Нижний край столика должен взаимосовпадать с верхним краем ванночки (снимок 19+20).

2с. Точная настройка столика на 90( с помощью установочного винта (снимок 18) с уголком из комплекта мелких деталей (снимок 21).

- Затянуть гайку с накаткой (снимок 17).

4.8. Эксплуатация / обработка

Модель плотно зафиксировать обеими руками на столике триммера и осторожно прижать к диску (снимок 22).

- Чистка / Уход

Примечание: При сухой обработке скопление пыли в зонах аэродинамической нечувствительности является нормальным и не влияет на функциональность триммера.

- Прибор отключить от сети (снимок 7 или 14).

- По необходимости закрыть подачу воды (снимок 6).

- Открыть фронтальную крышку + снять (снимок 11 + 23).

4а. Для мокрого триммера: по необходимости снять столик (снимок 39+40), почистить щеткой под проточной водой (снимок 24).

Столик триммера следует снимать не при закрытой фронтальной крышке, так как это может привести к повреждению диска триммера!

4b. Для сухого триммера: чистить с пылесосом и щеткой (снимок 26). Также почистить соединительные штуцеры и муфту (снимок 27).

5.Установить фронтальную крышку и закрыть (снимок 23+11).

  - Замена диска триммера

- Выключить прибор (снимок 8).

- Прибор отключить от сети (снимок 7 или 14).

- Закрыть систему подачи воды (снимок 6а).

- Открыть фронтальную крышку (снимок 11).

- По необходимости снять трубку разбрызгивателя (снимок 12).

- Вынуть ключ с внутренним шестигранником  (SW4) из держателя (снимок 28).

- Снять резьбовую защиту. Ослабить центровочный винт и снять диск (снимок 31+29).

- Почистить несущий фланец (см. п.5.2).

- Вставить новый диск на фиксаторы (снимок 30).

- Вновь плотно затянуть центровочный винт ключом с внутренним шестигранником (снимок 29).

- Установить защитный колпачок на центровочный винт (снимок 31).

- Установить ключ обратно на держатель (снимок 28).

- Установить обратно трубку разбрызгивателя (снимок 12).

- Закрыть фронтальную крышку (снимок 11).

- По необходимости открыть подачу воды (снимок 6а).

- Подключить сетевой  кабель к розетке (снимок 7 или 14).

  - Замена / чистка несущего фланца

- Снять диск (см. п. 5.1, шаги 1-7).

- Приготовить отжимной винт и ключ с внутренним шестигранником >>> см. прилагаемый набор инструментов (снимок 32).

- Ввинтить отжимной винт в несущий фланец (снимок 33) >>> Фланец следует удалять не вручную, а с помощью отжимного винта!

- Снять несущий фланец (снимок 34).

- Вынуть отжимной финт из фланца.

- Почистить фланец и внутреннее пространство >>> Не повредить уплотнения!

Рекомендация по чистке фланца:

Растворитель гипса Renfert GO-2011 № 2011-0000

- Нанести вазелин на моторный вал и уплотнение.

- Установить фланец.

>>> учесть захватывающий паз (снимок 35).

- Прижать фланец рукой к моторному валу (снимок 36),

- Смонтировать диск триммера вновь (см. п. 5.1. шаги 9-16).

5.3 Замена / чистка трубки разбрызгивателя

(мокрая обработка)

- Удалить трубку разбрызгивателя (см. п.5.1. шаги 1-5).

- Удалить уплотняющие кольца  (снимок 37).

- Трубку разбрызгивателя положить на ночь в раствор для удаления известковых отложений (снимок 38).

- Снова установить уплотнительные кольца и нанести вазелин (снимок 37).

- Установить трубку распрыскивателя (снимок 12).

- Закрыть фронтальную крышку (снимок 11).

- Открыть подачу воды (снимок 6а ).

- Подключить сетевой кабель  к розетке (снимок 7 или 14).

5.4 Замена / чистка столика

- Выключить прибор (снимок 8).

- Отключить прибор от сети (снимок 7 или 14).

- Открыть фронтальную крышку (снимок 11).

Нельзя снимать столик при закрытой фронтальной крышке, т.к. можно повредить диск!

- Расцепить столик и вынуть (снимок 39+40).

- Вынуть фронтальную крышку (снимок 23).

- Почистить столик и фронтальную крышку щеткой под проточной водой (снимок 24).

- Установить фронтальную крышку и закрыть (снимок 23+11).

- Закрепить столик (снимок 40).

Убедитесь, что нет остатков гипса в держателях!

Обратите внимание на корректную посадку столика на фронтальной крышке!

- Подключить сетевой кабель к розетке (снимок 7 или 14).

5.5 Замена колпачка выключателя

1. Ослабить крепежные винты (снимок 41).

2. Удалить колпачок выключателя и заменить новым колпачком (артикул № 90003-5788).

3. Вновь затянуть крепежные винты. >>> МТplus нельзя эксплуатировать с дефектным колпачком выключателя!

- Запчасти

Номера запчастей см. в прилагаемом списке запчастей.

- Гарантия

При условии правильного использования Ренферт предоставляет на все узлы МТplus гарантию сроком на 3 года.  Гарантия не распространяется на детали, подверженные естественному износу (например, диски).

Гарантия не действует при неправильном использовании,  несоблюдении предписаний по обслуживанию, чистке, уходу и подключению, в случае ремонта собственными силами или ремонта неавторизированным персоналом, использовании запчастей от других производителей и других вмешательствах, недопустимых с точки зрения инструкции.

Гарантийные услуги не являются причиной ее продления.

- Технические характеристики

Напряжение: 					230 V / 50 Hz

120 V / 50 Hz

Потребляемая/ расходуемая мощность:	1.300 W  / 1,7433 hp

(230 V)

1.500 W  / 2,0115 hp

(120 V)

Расход воды максим.:			9 л в минуту

Необходимое давление воды:		минимум 1 бар при около 6 л/мин.

Число оборотов: 				2.820 оборотов в минуту (230 V)

  - оборотов в минуту (120 V)

Диаметр штуцеров внешней вытяжки:	36 мм

Габариты: 					298 х 318 х 412 мм (ширина х высота х глубина)

Размеры дисков триммера:			( 234 мм

Вес: 						13,5 кг

Уровень шума по DIN 45635-01-KL3 при полной нагрузке:  Lp(A) = 74 дб(A)    K =  4 дб

- Объем поставки

1 МТplus

1 шланг для воды

1 спускной  шланг

1 комплект инструментов

1 комплект мелких деталей

1 инструкция со списком запчастей

- Формы поставки

№ 1803-0000 MTplus 230 V / 50 Hz

№ 1803-4000 MTplus 120 V / 60 Hz

- Принадлежности (в объем поставки не входят)

Диски триммера только для мокрой обработки:

№ 1803-1000 Комплект для оснащения:

5 карборундовых дисков Klettfix (зернение 3 х 80, 2 x120)

+ несущий диск

№ 1803-1100	Дополнительная упаковка:

5 карборундовых дисков Klettfix К80

№ 1803-1200	Дополнительная упаковка:

5 карборундовых дисков Klettfix К120

№ 1803-3000	1 диск Infinity с полным алмазным покрытием

Диски триммера для мокрой и сухой обработки:

№ 1803-2000	1 диск Marathon с частичным алмазным покрытием

№ 2-0973	1 пластмассовый уголок 90( для сточной трубы

Пылесосы / Прочее

№ 2924-3000 Vortex compact 2L, 230 V

№ 2924-4000 Vortex compact 2L, 120 V

№ 2928-0000 	Vortex compact EC 2L, 230 V

№ 92924-0003 5 запасных фильтровальных мешков для пылесосов Vortex compact

№ 92924-0005 1 тканевый фильтр для пылесосов Vortex compact

№ 92923-0001 Отсасывающий шланг 3 м  вкл. эластичную муфту

№ 92923-0010 1 эластичная муфта диаметром 36 мм

№ 2-0973 	  1 пластмассовый уголок 90° для сточной трубы

- Неисправности

| Сбой | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Прибор не работает. | Нет электропитания. Сетевые предохранители неисправны Фронтальная крышка закрыта неверно. Мотор перегрет. | Проверить электропитание. Проверить сетевые предохранители. Закрыть фронтальную крышку (снимок 11). Оставить мотор остыть, снова включить сетевой выключатель. |
| Диск вибрирует. | Диск прилегает к фланцу неровно. ( Диск закреплен непрочно. | Заново смонтировать диск согласно инструкции. Обратить внимание на точное размещение нового диска по отношению к фиксаторам (снимок 30) ! Удалить грязь с задней стенки диска и поверхностей несущего фланца ( Диск прочно закрепить (снимок 29). |
| Шумный ход диска | Диск закреплен недостаточно прочно. | Плотно затянуть диск (снимок 29) или смонтировать заново (п. 5.1). |
| Столик триммера шатается. | Столик смонтирован неверно. | Заново смонтировать столик согласно инструкции (снимок 40). |

Мокрая обработка:

| Сбой | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Диск оседает. | Неверно отрегулировано количество воды. Подача воды мала. Закупорена трубка разбрызгивателя. Закупорено сито. Давление воды в подводке слишком мало. | Увеличить количество воды на триммере (снимок 9). Открыть воду (снимок 6). Почистить трубку / удалить известь (п. 5.3). Вынуть сито с помощью цанг и почистить / удалить известь. Поперечное сечение подводки слишком мало или слишком много потребителей подключено к узкой подводке. >>> Проверить, есть ли давление воды в подводке минимум 1 бар (спросить слесаря). Если нужно, давление можно искусственно повысить путем установки „домашней станции“ (электрический насос с напорным резервуаром). ( Обратитесь к Вашему водопроводчику. |
| Вода выпрыскивается из шлифовального отверстия. | Слишком много воды. Сток воды отлажен недостаточно. | Уменьшить количество воды (снимок 9). Проверить спускной шланг, проложить правильно >>> уклон (снимок 3a + 3b). |
| Нет воды для промывания. | Вода подключена неверно. Трубка разбрызгивателя загрязнена / известь. | Проверить подключение воды (п. 4.2, шаги 4 – 6). Почистить трубку разбрызгивателя / удалить известь (п. 5.3). |

Сухая обработка:

| Сбой | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Диск оседает. | Модели слишком влажные. | Почистить диск щеткой под проточной водой или с растворителем для гипса (Renfert GO-2011, артикул № 2011-0000). |
| Слишком много пыли из шлифовального отверстия. | Вытяжка не включена. Мощность всасывания слишком низкая. Вытяжка или мешок для пыли полны. Всасывающий шланг закупорен. | Включить вытяжку. Увеличить мощность всасывания. Заменить мешок для пыли. Проверить шланг и по необходимости прочистить. |

Возможны изменения.

## Декларация о соответствии ЕЭС

Renfert GmbH, Industriegebiet, 78247 Hilzingen / Germany

Настоящим заявляем, что конструкция триммера для гипса MTplus соответствует следующим определениям:

Директиве ЕЭС:

89/392/ЕЭС Директива в отношении машин i.d.F. 93/68 ЕЭС

Сопутствующим директивам ЕЭС:

73/23/EЭС Директива в отношении низкого напряжения

89/336/ЕЭС Электромагнитная совместимость (EMV)

Использованные гармонизированные стандарты:

EN 292 T.1; EN 292 T.2; EN 60204 T.1, EN 50082-1; EN 55011; ENV 50142; EN 50081-1;DIN EN 61000-4-2; IEC 801-3; DIN EN 61010-1; DIN EN 61000-4-4

Использованные национальные спецификации:

DIN 45635 T.1

Hilzingen, 09.11.01