REITEL Feinwerktechnik GmbH

Senfdamm 20

49152 Bad Essen

Tel.  05472/9432- 0

Fax. 05472/9432 -40

Инструкция по эксплуатации

#### Star

(с педалью/ пистолет с кнопкой)

Уважаемый клиент!

Вы приобрели  прибор Star высокого качества.  Перед установкой и вводом в эксплуатацию просим Вас внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией и указаниями по безопасности. После распаковки прибора проверьте, нет ли каких-либо повреждений после его транспортировки. Претензии следует предъявить в течение 3 дней экспедитору или изготовителю. Позднее рекламации могут быть не приняты.

Техническое описание

Star – пароструйный прибор с сухим паром. С помощью Star Вы можете обрабатывать и обезжиривать предметы без химических добавок.

Содержание

1.	Принадлежности

1.1	Основная комплектация

1.2	Специальные принадлежности

2.	Указания по безопасности

2.1        -общие

2.2	 -специфические для прибора

3.         Инсталляция прибора

4.	Указания по работе

4.1        Наполнение

4.2        хронологическая эксплуатация прибора

5.	 Помощь при сбоях

6.	 Уход

6.1        Удаление известковых отложений

7.	 Гарантия

8.	 Технические характеристики

9.	 Подписи к рисункам

A1         Вид прибора с элементами эксплуатации

A2        Список запчастей

1.	Принадлежности

1.1	Специальные принадлежности

- Номер заказа 20101	Чаша для выпаривания

- Номер заказа 20102	Центр для выпаривания

- Номер заказа 20003	Пинцет

- Номер заказа 23001	Опорная ножка для наконечника

- Номер заказа 20703	Тележка на роликах

- Номер заказа 10201	Водоумягчитель Delimer

- Йонный обменник с самоочищением без смены патрона.

- Умягчает воду для пароструйки или других приборов.

- Для прямого подключения или работы вручную с краном для воды.

- Малый расход соли.

- Единственный  на рынке ввиду уникальности размера .

2.	Указания по безопасности

2.1  Общие указания по безопасности

- Данная инструкция должна выполняться всеми лицами, работающими с прибором.

- Кроме того, следует выполнять правила и предписания по предотвращению несчастных случаев, действующие в районе эксплуатации прибора.

- Во избежание несчастных случаев следует носить соответствующую защитную одежду и использовать вспомогательные инструменты (перчатки, защитные очки, цанги и т.п.)

- Каждый прибор покидает завод после конечного контроля и пробного пуска. Если же в результате транспортировки или других обстоятельств прибор поврежден, его эксплуатировать нельзя. Регулярно проверяйте прибор на наличие повреждений. Поврежденные детали немедленно заменить!

- Прибор предназначен для применения соответственно техническому описанию. Его нельзя использовать для других целей из соображений безопасности.

- Прибор нельзя эксплуатировать без надзора. По окончании работы отключать от источников энергии.

- Для предотвращения повреждений, связанных с водой, огнем и взрывами, обязательно по окончании работы или при перерыве в работе перекройте все источники энергии и заблокируйте от нежелательного вмешательства.

- Источники питания должны быть подключены только в соответствии с техническими характеристиками. Их нельзя  превышать или занижать. Выполнять предписания VDE. Использовать только разрешенные соединения для защитных контактов.

- При утилизации отходов выполнять все действующие предписания.

- Ремонт должен производиться только производителем или  лицом, которому ремонт поручает производитель. За правильное выполнение работ и соблюдение правил по предотвращению несчастных случаев UVV) отвечает выполняющий работу.

- Использовать только оригинальные запчасти.

- При проведении  работ по уходу и ремонту и перед открыванием прибора всегда нужно сначала выключить основной выключатель и вынуть сетевой штекер.

- Изменения допускаются только с разрешения производителя. При невыполнении данного требования гарантия не действительна и фирма снимает с себя всякую ответственность.

- Прибор устанавливать только в отапливаемом и вентилируемом, чистом помещении. Монтажная поверхность должна быть ровной, прямой и прочной.

- За повреждение опорной поверхности из-за вмятин, вызванных опорными ножками фирма Reitel GmbH ответственности не несет.

2.2	Меры безопасности, специфичные для данного прибора

- Прибор следует эксплуатировать только со смягченной или дистиллированной водой.

Внимание: Использование средств для удаления извести только по инструкции производителя.

- Прибор нельзя заполнять под давлением и подключать к водопроводу.

- Крышку бачка (TV) можно открывть только тогда, когда  прибор без давления.

- Прибор нельзя заполнять при горячем нагревательном элементе и пустом бачке (можно обвариться).

- Струю пара направлять только на очищаемые предметы и ни в коем случае на живые объекты.

- На той стороне прибора, где находится спуск предохранительного клапана (SHV), на расстоянии 1 мм не должно быть никаких лиц.

Минимальное расстояние до других не термочувствительных предметов  4-5 см.

- Прибор следует заполнять каждое утро в холодном состоянии. Это нужно для бережного обращения с нагревательными агрегатами и уплотнителями.

- Внимание: Использование средств для удаления известковых отложений только в соответствии с инструкцией производителя.

3.   Инсталляция

- Устанавливать только в обогреваемом, вентилируемом, чистом и сухом помещении.

- Проверить прибор на наличие возможных повреждений.

- Электрическая оснастка поставляется в готовом виде.

- Между предохранительным клапаном и другими предметами должно быть минимум 30 см.

- Прибор можно поместить на стену с помощью специального крючка или полки из нержавейки.

4.	Указания по работе

4.1	Наполнение

1.  Выкл. нагрев "AUS"                          	   - Выключатель  (SE)"Aus" (выкл.)

2.1 Заполнение при холодном приборе              - Открыть бачок (TV)

2.2  Пополнение т.е.котел под давлением     -  выпустить воздух из котла  –

*Осторожно слегка открыть бачок

* Избыточное давление спустить или выпустив пар через

пистолет   ( нажать красную кнопку пара (TD) )

или с помощью педали

3. Дистиллированную или умягченную воду	     - Не переполнять прибор

- заполнить до края		     			- использовать воронку

4. Закрыть бачок  (TV)           	     - хорошенько завернуть рукой

Рекомендуем заполнять бачок каждое утро, чтобы избежать неконтролируемый беспарный ход!

4.2      Хронологический процесс обслуживания

- Заполнить прибор перед началом работы см. п. 4.1.

- Гл. выключатель(SE) „EIN“        (вкл.)     Нагрев начинается автоматически / лампа (LH)

(примерно через 15 мин. есть давление (LH) выкл.)

- Получение сухого пара

- нажать на красный держатель пистолета (TD)

- при наличии педали (SF) нажать на нее

- Регулировка давления                                Установить давление с помощью регулятора (RH)

- Время наполнения                                        Горит контрольная лампа (LT), заново заполнить

(см.4.1)  (нагрев заканчивается автоматически)

5.	Помощь при сбоях

- Предохранительный клапан (SHV) открыт	Информировать  службу сервиса

- Контрольная лампа (LT) светится, хотя 		Ограничитель температуры (ТВ) отключен

вода залита и несколько раз нажали на подачу     - возможен дефект (связаться со службой сервиса )

пара			                                                  - после охражления вновь нажать на (TB)

- Крышка бачка (TV) негерметична			Обновить набалдашник или уплотнители

- Нет пара                      	                         - Известь в приборе – Закупорен клапан

- Кнопки или клапаны с дефектом / педаль с дефектом     (информировать службу сервиса)

- Нет давления пара                                       - Выключить ограничитель температуры  (TB)  –

- спустя 5 мин. снова нажать

Регулятор (RH)  слишком опущен вниз

- Из пистолета капает                                     - Известь в приборе. Грязный клапан. Удалить

известковые отложения из прибора.

- Бьет током руку (статический заряд)    	Потрогать контактный винт на пистолете во время

струйной обработки

- Высокий износ уплотнителей.		Перед нагревом проветривать котел.

- Прибор после включения не работает      Розетка без напряжения (проверить предохранители

(Гл.выключатель (SE) не светится)           лаборатории)

- Сработал предохранитель  (SIG)            Вынуть сетевой штекер и заменить предохранитель (10)

- Короткое замыкание	                 Вода в корпусе прибора (просушить прибор)

Нагревательный элемент, трансформатор,  клапаны и т.п.

с дефектом (информировать службу сервиса).

6.	Уход

6.1	Удаление известковых отложений

- Основной выключатель (SE) „AUS“ (выкл.)

- Дать прибору остыть и слить воду

- Смешать средство для удаления извести и заполнить – учесть требования производителя

- Закрыть бачок (TV)

- Основной выключатель (SE) „EIN“ (вкл.)

Когда началось нагнетание давления, конец пистолета (DP) держать в ведре с водой и несколько раз нажать на красную и черную кнопку пистолета (TD/TW). Если давление выше 1 бара, регулятор (RH) повернуть вниз.

- Дать прибору остыть до давления котла "0", - слить воду и несколько раз промыть сильной струей воды.

7. 	Гарантия

Мы предоставляем на наши приборы гарантию сроком на один год, начиная с отмеченной даты продажи.  Гарантия распространяется на все недостатки, обусловленные дефектами материала, конструкции или производственными дефектами. Мы устраним такие недостатки в течение данного времени бесплатно, если Вы пришлете нам приборы с описанием недостатков на фирму, хорошо упакованными. Гарантийные ремонт выполняется только при предъявлении счета. Гарантия не дается на быстроизнашивающиеся детали  и повреждения, полученные при падении прибора. Какую-либо другую ответственность мы не несем. Мы также не несем ответственности в случае ненадлежащей эксплуатации прибора. Гарантия не действует в случае изменений и вмешательств, предпринятых со стороны покупателя или третьих лиц.

Прибор напрокат:

Если на время ремонта Вам необходим прибор напрокат, обратитесь на фирму Reitel или к продавцу. Это относится к нашим сервисным услугам. Вне гарантийного срока за прокатный прибор взимается плата за прокат плюс стоимость транспортировки и упаковки.

Горячая линия: В случае сбоев обращайтесь к продавцу или непосредственно в наш сервисный отдел. Телефон: (49) 5472 9432 32 или ….9432-0

8.	Технические характеристики

Подключение к электросети:			230 V / 50 Hz

Потребляемая/расходуемая мощность:	1100 W

Высота, ширина, глубина:			280 / 310 / 310 мм

Вес:						10 кг

Давление:					4 бара вариабельная настройка путем изменения

температуры

Котел:						нержавеющая сталь VA

Емкость котла (брутто):			3 л

9.	Подписи к рисункам

TV	Крышка бачка

SE	Основной выключатель

AL	Шланг пистолета

LH       Контрольная лампа нагрева

LT        Контрольная лампа недостатка воды

RH	Регулятор нагрева

SHV	Предохранительный клапан

DP        Паровой пистолет

TD	Кнопка струи пара – пистолета

TB	Ограничитель температуры

KS	Контактный винт

SIG      Приборный предохранитель

PK        Зажим пистолета

SF        Пуск педали